Descrizione della scheda ALISRT (SRT LNA Bias Board)

21/11/2006

PANNELLO

La scheda si utilizza per alimentare gli LNA (Low Noise Amplifier) di un Feed, essa è divisa in 2 sezioni una per la polarizzazione Left e l’altra per la polarizzazione Right, ogni sezione può alimentare fino a 5 stadi. Sul pannello la sezione Left è quella superiore mentre la Sezione Right è quella inferiore.

Mediante gli switches a pannello SW1 (sezione Left) e SW2 (sezione Right), si può commutare su tre posizioni: una di inattività dei Fets di lavoro, una di alimentazione dei Fets di lavoro ed infine una di selezione remota tra le due funzioni descritte.

A sua volta la posizione di inattività dei Fets di lavoro ha due opzioni configurabili: una in cui si alimentano dei Fets che sono sulla scheda detti di prova (funzionalità utile per fare le tarature preliminari), l’altra in cui si toglie la tensione di Drain (VD) sia ai Fets di lavoro che di prova (funzionalità di spegnimento utile dopo le tarature preliminari per spegnere e verificare il funzionamento degli stadi degli LNA). È importante, dopo le tarature preliminari, che si configuri la scheda nella seconda opzione (mediante gli appositi ponticelli), perché solo in quel modo i parametri letti sono quelli reali dei Fets di lavoro sia in fase di attività che di spegnimento, inoltre se si crede di essere in modalità remota ed invece si è in modalità locale (cioè SW1 e/o SW2 non sono in posizione remota) ci si accorge di questa incongruenza, perché non si ha riscontro tra la modalità comandata ed i valori dei parametri dei Fets letti oltre al valore delle Vref (3.3 V a Fets alimentati e 0 V a Fets spenti).

SW1 (sezione Left)

| Posizione Sx (*) | Posizione Centrale | Posiz. Dx |
| --- | --- | --- |
| Fets di prova / off (**) | Fets di lavoro | Selezione remota: Fets di prova / off (**) o Fets di lavoro |

(*)	La commutazione locale su Fets di prova /off è disabilitabile togliendo il ponticello PR7, in pratica togliendo il ponticello la Posizione Sx di SW1 farà la stessa funzione della Posizione Centrale. Questo evita, dopo le fasi preliminari, una errata operazione locale che forzerebbe lo spegnimento.

(**)	La funzione ha due opzioni Fets di prova (ponticello PR5 in posizione 1-2) oppure Fets off (ponticello PR5 in posizione 2-3)

Il led verde a Sx (LD1 bottom) è acceso quando sono selezionati i Fets di lavoro della sezione Left

Il led verde a Dx (LD1 top) si accende ad ogni operazione di lettura remota dei valori di tensione e corrente della sezione left

SW2 (sezione Right)

| Posizione Sx (*) | Posizione Centrale | Posiz. Dx |
| --- | --- | --- |
| Fets di prova / off (**) | Fets di lavoro | Selezione remota: Fets di prova / off (**) o Fets di lavoro |

(*)	La commutazione locale su Fets di prova /off è disabilitabile togliendo il ponticello PR8, in pratica togliendo il ponticello la Posizione Sx di SW2 farà la stessa funzione della Posizione Centrale. Questo evita, dopo le fasi preliminari, una errata operazione locale che forzerebbe lo spegnimento.

(**)	La funzione ha due opzioni Fets di prova (ponticello PR6 in posizione 1-2) oppure Fets off (ponticello PR6 in posizione 2-3)

Il led verde a Sx (LD2 bottom) è acceso quando sono selezionati i Fets di lavoro della sezione Left

Il led verde a Dx (LD2 top) si accende ad ogni operazione di lettura remota dei valori di tensione e corrente della sezione left

Sul pannello ci sono infine due connettori uno per la sezione Left (J2) e l’altro per la sezione Right (J3) per monitorare mediante un tester i valori impostati VD [V], ID [100 mV/mA] e VG [V]:

J2 (Test Points sezione Left)

| PIN | SEGNALE | STADIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | VD |  |
| 2 | ID | L1 |
| 3 | VG |  |
| 4 | VD |  |
| 5 | ID | L2 |
| 6 | VG |  |
| 7 | VD |  |
| 8 | ID | L3 |
| 9 | VG |  |
| 10 | VD |  |
| 11 | ID | L4 |
| 12 | VG |  |
| 13 | VD |  |
| 14 | ID | L5 |
| 15 | VG |  |
| 16 | GND |  |

J3 (Test Points sezione Right)

| PIN | SEGNALE | STADIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | VD |  |
| 2 | ID | R1 |
| 3 | VG |  |
| 4 | VD |  |
| 5 | ID | R2 |
| 6 | VG |  |
| 7 | VD |  |
| 8 | ID | R3 |
| 9 | VG |  |
| 10 | VD |  |
| 11 | ID | R4 |
| 12 | VG |  |
| 13 | VD |  |
| 14 | ID | R5 |
| 15 | VG |  |
| 16 | GND |  |

SEGNALI DI CONTROLLO

A0-A3		Indirizzi dei multiplexer di entrambe le sezioni per la lettura remota dei valori

/EN_L		Abilitazione dell’uscita analogica del multiplexer della sezione Left: attivo basso

/EN_R		Abilitazione dell’uscita analogica del multiplexer della sezione Right: attivo basso

ON/OFF_L	Comando on/off-prova della sezione Left: alto=on, basso off-prova

ON/OFF_R	Comando on/off-prova della sezione Right: alto=on, basso off-prova

VG_Ln	Test Points V Gate sezione Left stadio n

VD_Ln	Test Points V Drain sezione Left stadio n

VG_Rn	Test Points V Gate sezione Right stadio n

VD_Rn	Test Points V Drain sezione Right stadio n

LED/SH_L	Linea doppia funzione sezione Left:

- alimentazione led su LNA se il ponticello PR3 sé in posizione 1-2

- secondo collegamento di schermo per cavo verso gli LNA sezione Left se il ponticello PR3 é in posizione 2-3 si utilizza solo se mediante flat cable si va su due percorsi diversi)

LED/SH_R	Linea doppia funzione sezione Right:

- alimentazione led su LNA se il ponticello PR4 sé in posizione 1-2

- secondo collegamento di schermo per cavo verso gli LNA sezione Left se il ponticello PR4 é in posizione 2-3 si utilizza solo se mediante flat cable si va su due percorsi diversi)

SH_L		Collegamento di schermo per cavo verso gli LNA della sezione Left

SH_R		Collegamento di schermo per cavo verso gli LNA della sezione Right

MON_HI_L	Uscita analogica del multiplexer per il monitoring di corrente e tensione dei Fets della sezione Left, è un segnale riferito a GND ma è preferibile utilizzare un sistema di acquisizione differenziale, se necessario è possibile ridurre il numero di canali analogici collegando assieme fino a 4 uscite ed abilitandone una per volta mediante /EN_L, se per errore si abilitassero più uscite assieme c’è comunque una resistenza da 100 ohm di protezione che limita la corrente all’uscita del multiplexer. E’ preferibile utilizzare comunque ingressi differenziali diversi tra i gruppi di uscite Left e Right, è bene avere questa precauzione per ottenere un maggior isolamento tra le sezioni. Il range massimo in assoluto dei segnali e di +/- 5V, la scala è la stessa riportata nella descrizione dei connettori a pannello.

MON_HI_R	Uscita analogica del multiplexer per il monitoring di corrente e tensione dei Fets della sezione Right, è un segnale riferito a GND ma è preferibile utilizzare un sistema di acquisizione differenziale, se necessario è possibile ridurre il numero di canali analogici collegando assieme fino a 4 uscite ed abilitandone una per volta mediante /EN_R, se per errore si abilitassero più uscite assieme c’è comunque una resistenza da 100 ohm di protezione che limita la corrente all’uscita del multiplexer. E’ preferibile utilizzare comunque ingressi differenziali diversi tra i gruppi di uscite Left e Right, è bene avere questa precauzione per ottenere un maggior isolamento tra le sezioni. Il range massimo in assoluto dei segnali e di +/- 5V, la scala è la stessa riportata nella descrizione dei connettori a pannello.

REGOLAZIONI

Sulla scheda sono state definite con un riquadro serigrafico i 10 canali (L1-L5 per la sezione Left ed R1-R5 per quella Right) ogni canale ha due trimmer multigiri (11 giri) denominati VD ed ID essi servono per regolare rispettivamente la tensione la corrente di Drain, i valori crescono ruotando il trimmer in senso orario e viceversa (CW = +). In base alla caratteristica dei Fets si possono regolare tensioni VD fino a circa 2.8V e correnti ID fino a 33mA (equivale ad una lettura di 3.3V). Le protezioni sulle tesioni di Gate e di Drain sono state fatte mediante uno o più diodi Led in serie essi limitano la VG tra -1.9V e +1.9V e la VD tra 0 e +3.8V intervenendo con una buona velocità, le sovratensioni dovute a tarature o a guasti fanno accendere dei led che si trovano sulla scheda.

| PARAMETRI Fets | MODO REGOLAZ. | SENSO REGOLAZ. | VALORI REGOLABILI | SCALA TESTS POINT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VD | Trimmer | CW = + | 0↔3.3 V | 1 V/V |
| ID | Trimmer | CW = + | 0↔33 mA | 100 mV/mA |
| VG (*) | Automatica |  | -2.2↔+1.85 V | 1 V/V |

(*)	VG è il valore della tensione comandata per raggiungere il valore di corrente ID impostato ed è uguale al valore della tensione di Gate quando tutto funziona correttamente, invece è diverso (per effetto della caduta di tensione sulla resistenza in serie da 10 Kohm) se l’anello di retroazione è interrotto (ad esempio Fet spento o guasto), infatti la VG non riesce a controllare il Fet e si porta a fondo scala prossimo ai 5 V (negativi o positivi) i circuiti di protezione dalle sovratensioni sul Gate (presenti sia sulla scheda che sugli LNA) salvaguardano il Fet.

Quindi un valore di VG letto superiore a quello nominale indica un malfunzionamento del Fet.

Se si utilizzano cavi lunghi tra le schede e gli LNA, si possono innescare delle forti oscillazioni che sono facilmente smorzabili mettendo delle capacità di 1nF-100nF tra il Gate e GND vicino agli LNA.

ALIMENTAZIONI

Le alimentazioni delle sezioni Left (+5V_L, -5V_L) e Right (+5V_R, -5V_R) sono state mantenute distinte per avere un migliore isolamento, se fosse richiesto di utilizzare le stesse alimentazioni per entrambe le sezioni, è possibile collegarle assieme con i ponticelli PR1 e PR2. Anche l’alimentazione dei dispositivi logici (+5V_TTL) è stata mantenuta separata, se fosse necessario si può collegare (sul connettore di back plane) ad una o ad entrambe le tensioni analogiche.

Le correnti di consumo di una singola scheda sono le seguenti:

I (+5V_L) = I (+5V_R)	= 9 mA		@ ID = 0mA, VD = 2.5V per tutti i Fets

I (+5V_L) = I (+5V_R)	= 160 mA		@ ID = 30mA, VD = 2.5V per tutti i Fets

I (-5V_L)  = I (-5V_R)	= 5 mA

I (+5V_TTL)			= 40 mA

Per 8 schede (cioè 8 feeds) si pensa di usare 2 alimentatori (uno per ogni polarizzazione) AC/DC lineari duali V1 = V2 = 5 VDC, I1 = I2 = 1,4A @ Ta = 50°C modello Schroff PSM205

SEGNALI RICHIESTI DAL SISTEMA ESPANDIBILE FINO A 16 SCHEDE ABBINATO ALLE SCHEDE 031 + 041 IN

Tutti gli ingressi TTL sono sono tenuti alti con un pull-up di 1 Khom

Spegnimento

| ON/OFF_L | IO08B |
| --- | --- |
| Sezione Left Off | 0 |
| Sezione Left On | 1 |

| ON/OFF_R | IO09B |
| --- | --- |
| Sezione Right Off | 0 |
| Sezione Right On | 1 |

Acquisizione dati

CANALI ANALOGICI DI SCHEDA LEFT

| CH | SEGNALE | STADIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | VD |  |
| 2 | ID | L1 |
| 3 | VG |  |
| 4 | VD |  |
| 5 | ID | L2 |
| 6 | VG |  |
| 7 | VD |  |
| 8 | ID | L3 |
| 9 | VG |  |
| 10 | VD |  |
| 11 | ID | L4 |
| 12 | VG |  |
| 13 | VD |  |
| 14 | ID | L5 |
| 15 | VG |  |
| 16 | VREF 3.3V | L1-5 |

CANALI ANALOGICI DI SCHEDA RIGHT

| PIN | SEGNALE | STADIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | VD |  |
| 2 | ID | R1 |
| 3 | VG |  |
| 4 | VD |  |
| 5 | ID | R2 |
| 6 | VG |  |
| 7 | VD |  |
| 8 | ID | R3 |
| 9 | VG |  |
| 10 | VD |  |
| 11 | ID | R4 |
| 12 | VG |  |
| 13 | VD |  |
| 14 | ID | R5 |
| 15 | VG |  |
| 16 | VREF 3.3V | R1-5 |

ORDINE DI LETTURA CANALI ANALOGICI

| Scheda | Ch (L/R) | Sezione | Ch (Globali) | A0-A3 (Decimale) | EN0-EN3 (Decimale) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IO00A- IO03A | IO04A- IO07A | INPUT AN 24 BIT |
| 0 | 1 – 16 | Left | 1-16 | 0 – 15 | 14 | AD8 |
|  | 1 – 16 | Right | 17 – 32 | 0 – 15 | 14 | AD9 |
| 2 | 33 – 48 | Left | 65 – 80 | 0 – 15 | 14 | AD10 |
|  | 33 – 48 | Right | 81 – 96 | 0 – 15 | 14 | AD11 |
| 4 | 65 – 80 | Left | 129 – 144 | 0 – 15 | 14 | AD12 |
|  | 65 – 80 | Right | 145 – 160 | 0 – 15 | 14 | AD13 |
| 6 | 97 – 112 | Left | 193 – 208 | 0 – 15 | 14 | AD14 |
|  | 97 – 112 | Right | 209 – 224 | 0 – 15 | 14 | AD15 |
| 1 | 17 – 32 | Left | 33 – 48 | 0 – 15 | 13 | AD8 |
|  | 17 – 32 | Right | 49 – 64 | 0 – 15 | 13 | AD9 |
| 3 | 49 – 64 | Left | 97 – 112 | 0 – 15 | 13 | AD10 |
|  | 49 – 64 | Right | 113 – 128 | 0 – 15 | 13 | AD11 |
| 5 | 81 – 96 | Left | 161 – 176 | 0 – 15 | 13 | AD12 |
|  | 81 – 96 | Right | 177 – 192 | 0 – 15 | 13 | AD13 |
| 7 | 113 – 128 | Left | 225 – 240 | 0 – 15 | 13 | AD14 |
|  | 113 – 128 | Right | 241 – 256 | 0 – 15 | 13 | AD15 |
| 8 | 129 – 144 | Left | 257 – 272 | 0 – 15 | 11 | AD8 |
|  | 129 – 144 | Right | 273 – 288 | 0 – 15 | 11 | AD9 |
| 10 | 161 – 176 | Left | 321 – 336 | 0 – 15 | 11 | AD10 |
|  | 161 – 176 | Right | 337 – 352 | 0 – 15 | 11 | AD11 |
| 12 | 194 – 208 | Left | 385 – 400 | 0 – 15 | 11 | AD12 |
|  | 194 – 208 | Right | 401 – 416 | 0 – 15 | 11 | AD13 |
| 14 | 225 – 240 | Left | 449 – 464 | 0 – 15 | 11 | AD14 |
|  | 225 – 240 | Right | 465 – 480 | 0 – 15 | 11 | AD15 |
| 9 | 145 – 160 | Left | 289 – 304 | 0 – 15 | 7 | AD8 |
|  | 145 – 160 | Right | 305 – 320 | 0 – 15 | 7 | AD9 |
| 11 | 177 – 192 | Left | 353 – 368 | 0 – 15 | 7 | AD10 |
|  | 177 – 192 | Right | 369 – 384 | 0 – 15 | 7 | AD11 |
| 13 | 209 – 224 | Left | 417 – 432 | 0 – 15 | 7 | AD12 |
|  | 209 – 224 | Right | 433 – 448 | 0 – 15 | 7 | AD13 |
| 15 | 241 – 256 | Left | 481 – 496 | 0 – 15 | 7 | AD14 |
|  | 241 – 256 | Right | 497 – 512 | 0 – 15 | 7 | AD15 |

ORDINE DI SCHEDA CANALI ANALOGICI

| Scheda | Ch (L/R) | Sezione | Ch (Globali) | A0-A3 (Decimale) | EN0-EN3 (Decimale) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IO00A- IO03A | IO04A- IO07A | INPUT AN 24 BIT |
| 0 | 1 – 16 | Left | 1-16 | 0 – 15 | 14 | AD8 |
|  | 1 – 16 | Right | 17 – 32 | 0 – 15 | 14 | AD9 |
| 1 | 17 – 32 | Left | 33 – 48 | 0 – 15 | 13 | AD8 |
|  | 17 – 32 | Right | 49 – 64 | 0 – 15 | 13 | AD9 |
| 2 | 33 – 48 | Left | 65 – 80 | 0 – 15 | 14 | AD10 |
|  | 33 – 48 | Right | 81 – 96 | 0 – 15 | 14 | AD11 |
| 3 | 49 – 64 | Left | 97 – 112 | 0 – 15 | 13 | AD10 |
|  | 49 – 64 | Right | 113 – 128 | 0 – 15 | 13 | AD11 |
| 4 | 65 – 80 | Left | 129 – 144 | 0 – 15 | 14 | AD12 |
|  | 65 – 80 | Right | 145 – 160 | 0 – 15 | 14 | AD13 |
| 5 | 81 – 96 | Left | 161 – 176 | 0 – 15 | 13 | AD12 |
|  | 81 – 96 | Right | 177 – 192 | 0 – 15 | 13 | AD13 |
| 6 | 97 – 112 | Left | 193 – 208 | 0 – 15 | 14 | AD14 |
|  | 97 – 112 | Right | 209 – 224 | 0 – 15 | 14 | AD15 |
| 7 | 113 – 128 | Left | 225 – 240 | 0 – 15 | 13 | AD14 |
|  | 113 – 128 | Right | 241 – 256 | 0 – 15 | 13 | AD15 |
| 8 | 129 – 144 | Left | 257 – 272 | 0 – 15 | 11 | AD8 |
|  | 129 – 144 | Right | 273 – 288 | 0 – 15 | 11 | AD9 |
| 9 | 145 – 160 | Left | 289 – 304 | 0 – 15 | 7 | AD8 |
|  | 145 – 160 | Right | 305 – 320 | 0 – 15 | 7 | AD9 |
| 10 | 161 – 176 | Left | 321 – 336 | 0 – 15 | 11 | AD10 |
|  | 161 – 176 | Right | 337 – 352 | 0 – 15 | 11 | AD11 |
| 11 | 177 – 192 | Left | 353 – 368 | 0 – 15 | 7 | AD10 |
|  | 177 – 192 | Right | 369 – 384 | 0 – 15 | 7 | AD11 |
| 12 | 194 – 208 | Left | 385 – 400 | 0 – 15 | 11 | AD12 |
|  | 194 – 208 | Right | 401 – 416 | 0 – 15 | 11 | AD13 |
| 13 | 209 – 224 | Left | 417 – 432 | 0 – 15 | 7 | AD12 |
|  | 209 – 224 | Right | 433 – 448 | 0 – 15 | 7 | AD13 |
| 14 | 225 – 240 | Left | 449 – 464 | 0 – 15 | 11 | AD14 |
|  | 225 – 240 | Right | 465 – 480 | 0 – 15 | 11 | AD15 |
| 15 | 241 – 256 | Left | 481 – 496 | 0 – 15 | 7 | AD14 |
|  | 241 – 256 | Right | 497 – 512 | 0 – 15 | 7 | AD15 |